## Slide 1: 实验三 测量不确定度
一、实验目的
测量不确定度是评定测量结果质量高低的一个重要指标。通过本次实验要求掌握测量不确定的基本概念、测量不确定度的评定方法、测量不确定度的合成以及评定和表示测量不确定度的基本步骤。
二、实验原理
（1）测量不确定度
测量不确定度是指测量结果变化的不肯定，是表征被测量的真值在某个量值范围的一个估计，是测量结果含有的一个参数，用以表示被测量值的分散性。

## Slide 2: 实验三 测量不确定度
二、实验原理
（2）标准不确定度的评定
A类评定：用统计法评定，其标准不确定度u等同于由系列观测值获得的标准差 ，即u= 。
B类评定：不用统计法评定，而是基于其他方法估计概率分布或分布假设来评定标准差并得到标准不确定度。
（3）合成标准不确定度
当测量结果受到多种因素影响形成了若干个不确定度分量时，测量结果的标准不确定度用各标准不确定度分量合成所得的合成标准不确定度Uc表示。

## Slide 3
二、实验原理
（3）合成标准不确定度
在间接测量中，被测量Y的估计值y是由N个其他量的测得值x1、x2……xn的函数求得，即
且各直接测的值xi的测量标准不确定度为uxi，它对被测量值影响的传递系数为
则由xi引起被测量y的标准不确定度分量为
而测量结果y的不确定度uy应是所有不确定度分量的合成，用合成标准不确定度uc来表征，计算公式为
ρij为任意两个直接测量值xi与xj的相关系数。

## Slide 4
二、实验原理
（3）合成标准不确定度
若xi、xj的不确定度相互独立，即ρij=0，则合成标准不确定度计算公式可表示为
当 =1，且 、 同号，或 ρij=-1，且 、 异号，则合成标准不确定计算公式可表示为
若引起不确定度分量的各种因素与测量结果没有确定的函数关系，则应根据具体情况按A类或B类评定方法来确定各不确定度分量ui的值，然后按照上述不确定度合成方法求得合成标准不确定度为：

## Slide 5
二、实验原理
（4）测量不确定度计算步骤
①分析测量不确定度的来源，列出对测量结果影响显著的不确定度分量；
②评定标准不确定度分量，并给出其数值ui和自由度νi；
③分析所有不确定度分量的相关性，确定各相关系数ρij；
④求测量结果的合成标准不确定度uc及自由度ν；
⑤若需要给出伸展不确定度，则将合成标准不确定度uc乘以包含因子k，得伸展不确定度U=kuc；
⑥给出不确定度的最后报告，以规定的方式报告被测量的估计值y及合成标准不确定度uc或伸展不确定度U，并说明它们的细节。

## Slide 6
三、例题分析
1．由分度值为0 .01mm的测微仪重复6次测量直径D和高度h，测得数据如下：
Di/mm | 8.075 | 8.085 | 8.095 | 8.085 | 8.080 | 8.060
hi/mm | 8.105 | 8.115 | 8.115 | 8.110 | 8.115 | 8.110
请按测量不确定度的一般计算步骤，完成不确定度分析。

## Slide 7
三、例题分析
1．由分度值为0 .01mm的测微仪重复6次测量直径D和高度h，测得数据如下：
MATLAB程序及分析如下：
A=[8.075 8.085 8.095 8.085 8.080 8.060];
B=[8.105 8.115 8.115 8.110 8.115 8.110];
D=mean(A);%直径平均值
disp(['1.直径平均值为： ',num2str(D)]);
h=mean(B);%高度平均值
disp(['2.高度平均值为： ',num2str(h)]);
V=pi*D*D*h/4;%体积测量结果估计值
disp(['3.体积测量结果估计值为： ',num2str(V)]);
s1=std(A);%直径标准差
disp(['4.直径标准差为： ',num2str(s1)]);
u1=pi*D*h*s1/2;%直径测量重复性引起的不确定度分量
disp(['5.直径测量重复性引起的不确定度分量为： ',num2str(u1)]);
v1=5;%自由度
s2=std(B);%高度标准差
disp(['6.高度标准差为： ',num2str(s2)]);
u2=pi*D*D*s2/4;%高度测量重复性引起的不确定度分量
disp(['7.高度测量重复性引起的不确定度分量为： ',num2str(u2)]);
v2=5;%自由度

## Slide 8
三、例题分析
ue=0.01/(3^0.5);%均匀分布得到的测微仪示值标准不确定度
u3=(((pi*D*h/2)^2+(pi*D*D/4)^2)^0.5)*ue;%示值引起的体积测量不确定度
disp(['8.示值引起的体积测量不确定度为： ',num2str(u3)]);
v3=1/(2*0.35^2);%取相对标准差为0.35时对应自由度
uc=(u1^2+u2^2+u3^2)^0.5; %合成不确定度
disp(['9.合成不确定度为： ',num2str(uc)]);
v=uc^4/(u1^4/v1+u2^4/v2+u3^4/v3);%v=7.9352取为7.94
k=2.31;%取置信概率P=0.95，v=8查t分布表得2.31
U=k*uc;
disp(['10.运算结果为： ',num2str(U)]);

## Slide 9
四、练习：
P91——体积测量的不确定度计算（一班）
P93——湿度计的不确定度计算（二班）
P100——习题4-7（三班）